# Техническа спецификация

# на

# медицински апарат (ехограф)

# за ултразвукова диагностика с цветен доплер

# Предметът на настоящата обществена поръчка условно е разделен на три етапа, които включват:

# 1. Доставка на един брой нов, неупотребяван ехограф с цветен доплер от ново поколение модел 2014г.

# 2. Монтаж  от специалисти на изпълнителя и пускане в експлоатация

# 3. Обучение на персонала за работа.

# Технически параметри

# Общи изисквания

- Да притежава следните режими на работа: 2D режим, М режим, цветен и мощен доплер, спектрален доплер.

- Да притежава висока честота на кадри в 2D,  достигаща до най-малко 1400 Hz.

- Честотният диапазон на ехографа да не е по-малък от  1 – 18 MHz.

- Да притежава режим на тъканно хармонично изобразяване от  последно поколение.

- Да притежава  доплер със свръх висока чувствителност към бавни потоци

- Да има  дуплекс и триплекс на основните режими в реално време.

- Да има режим на контрастиране при визуализация на биопсичните игли.

- Операторът да има възможност за автоматична настройка на общото и позоновото усилване на 2D образа с натискане на един бутон.

- Операторът да има възможност за най-малко  4 настройки на пространствената  резолюция на цветния доплер.

- Операторът да има възможност за едновременна настройка на образните параметри на пулсовия доплер с натискане на един бутон: наклон на доплера, усилване, скала и базова линия.

- Да поддържа трапецовидно разширение на зрителното поле и виртуален конвекс

- Да има технология за подобряване качеството на образа в реално време чрез редуциране на шумове и артефакти  със запазване на пълната клинична информация. Операторът да има възможност за детайлна настройка на параметрите на филтриране, включително  баланса между суровия (RAW)  и филтрирания ехографски образ.

- Ехографът да е пригоден за работа както в стационара така и при леглото на болния. Да е със съвременен компактен дизайн с висока мобилност, на четири независими колела със спирачки.

- Широчината на апарата да не е по-голяма от 45 cm за лесно придвижване между леглата.

- Теглото да не е по-голямо от 55 kg

- Консумацията на електрическата енергия в режим на работа да е по-малка от 220 VA

- Ехографът да е максимално тих  при  работа с произведен  шум от вентилаторите по-малък от 42dB

- Да притежава голям , не по-малък от 19” широкоъгълен  LCD монитор с висока резолюция.

- Мониторът да е подвижен в четири посоки, с възможност да се прибира към клавиатурата при транспортиране.

- Да притежава удобна клавиатура с логически  групирана подредба на бутоните и с възможност за електронно  регулиране  на  нивото на задното осветление.

- Да има възможност за нагласяне на височината  и  ротация на клавиатурата в  широк диапазон.

- Да притежава голям, не по-малък от 19 cm   допълнителен цветен екран със сензорно управление, тип „тъчскрийн”, за опериране с режим зависимите параметри.

- Операторът да  има  възможност за програмиране на бутони  по  свое желание.

- Операторът да има възможност за програмиране  на потребителски макроси - запис на последователности  от  често използваните операции, които се стартират само с едно натискане на бутона.

- Операторът да има възможност за настройка на размера на зоната предвидена върху дисплея за ехографския образ. Най-малко 3 степени:  намалена,  нормална, увеличена.

- В ехографа да са вградени най-малко три активни конектора за трансдюсери.

- В ехографа да са вградени съвременните интерфейси за връзка с периферия и интеграция с болничната среда, включително  USB,  LAN, Wi-Fi, HDMI.

- Да има вградено CD/DVD устройство

- Програмата на ехографа  да е Windows  базирана

- Да има възможност за дистанционно сервизно обслужване през Интернет

- Ехографът да има вградена база данни за пациентите с голям капацитет, най-малко 250Gb, за архивиране на образи,  кинопримки, рапорти от изследването и  данни на пациентите с възможност за последваща постобработка ( RAW data management), измерване,  анализ и генериране на нови рапорти.

- Да има разширен  калкулационен  пакет за  изследвания  в акушерството и гинекологията,  включително феталната морфология,  с автоматично формиране на специализирани  протоколи  в областта на женското здраве. Операторът да има възможност  за детайлна  настройка на резултатите от изследването  включени в протокола.

- Да позволява ретроспективно създаване на клипове от „замразена” поредица от образи.

- Да позволява  неограничено по време проспективно създаване на клипове ( създаване на клипове едновременно със сканирането).

# ОКОМПЛЕКТОВКА:

- Конвексен трансдюсер за АГ с минимален честотен диапазон от 1 до 8 MHz

- Широкоъгълен  трансвагинален трансдюсер  с  минимален  честотен диапазон от 3 до 9 MHz  и  ъгъл на сканиране не по-малък от 195˚

- Работна станция - софтуерен  пакет за инсталация на външна компютърна система идентичен на програмата на ехографа  за  оф-лайн  пост-обработка на получените ехографски данни,  извършване на специализирани измервания и работа с протоколи от изследванията. Да позволява инсталация на няколко компютъра едновременно

- Цветен термопринтер с консуматив за 100 снимки

# Възможности за надграждане (задължителни опции)

- Режим на мултигейт пулсов доплер с построяване на доплеров профил по цялото протежение на ултразвуковия лъч  за едновремена оценка на кръвотока в няколко кръвоносни съда

- Възможност за надграждане с високочестотен линеарен трандюсер с разширен честотен диапазон до 18 MHz, специализиран за изследване на млечните жлези и други повърхностни структури.

Забележка: Техническите характеристики на предлаганата апаратура следва да бъдат доказани  с документ на производителя

Апаратът трябва да бъде фабрично нов, произведен  не по-рано от 2014г, за което участникът представя  писмен документ

Участника да  разполага  най-малко с двама сервизни специалисти преминали курс на обучение при производителя. Удостоверява  се със сертификат от производителя.